文档履历

| 版本 | 日期 | 新增/修订内容概述 | 编制/修订人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/1/10 | 初版 | 夏欢、韩晓丹 | 陈利芳 |

目 录

1 概述	3

1.1 验证的背景、目的和范围	3

1.2 DUT描述	3

1.3 参考文档	3

2 测试结果汇总	4

3 测试项目	5

3.1 整机安装适配测试	5

3.2 RFID装配后初始化测试	6

3.3 RFID在机读取测试	8

3.4 RFID在机写入测试	10

3.5 安规EMC测试	12

概述

  - 验证的背景、目的和范围

物料供应问题，希望在G99上同步引入二供供应商康奈特RFID，为保证该款RFID使用性能满足使用需求，需对其做相关的测试验证。

本验证方案适用于G99康奈特RFID测试验证，记录了RFID的验证信息，包括测试项目、测试工具、测试环境、测试方法、合格判据。

  - DUT描述

| 序号 | 名称 | 型号 | 物料编码/版本 | 制造商 | 物料编号 | 测试数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID | CUR-F40L-001 | / | 康奈特 | / | 1 |

参考文档

| 序号 | 名称 | 编号 | 版本 | 创建人 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术规格书 | / | / | 康奈特 | / |

测试项目列表

| 序号 | 测试项目 | 对应需求编号/DFMEA编号/风险管理编号/测试目的 | 样本量 | 预估测试用时（h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RFID在机装配测试 | 安装检测 | 1 | 5 | / |
| 2 | RFID装配后初始化测试 | RFID装配后是否可正常初始化 | 1 | 10 | / |
| 3 | RFID在机读取测试 | 验证新RFID在机读取是否正常，是否存在漏读、错读、串扰现象 | 1 | 72 | / |
| 4 | RFID在机写入测试 | 验证新RFID在机写入是否正常 | 1 | 2 | / |
| 5 | 安规EMC测试 | 验证是否符合安全方面法规要求（此款RFID仅国内供货使用） | 1 | 168 | / |

测试项目

整机安装适配测试

测试目的/测试标准

检验RFID结构适配安装至整机是否存在异常。

检验标准如下：

RFID结构适配安装至整机无线缆干涉、结构干涉、接头松动等异常问题。

测试方法/原理

整机安装适配。

测试工具

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造商 | 设备编码 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | / | / | / | / | / |

测试步骤

- RFID检查；

- RFID安装；

- 整机外壳安装；

测试连接图或照片

/

测试记录

| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  | 测试结论 |  |  |  |  |
| 序号 | 记录项目 |  | 记录数据（单位） |  | 处理结果（单位） |  | 判定标准 | 结果 |
| 1 | 整机安装适配测试 |  |  |  |  |  | RFID结构适配安装至整机无线缆干涉、结构干涉、接头松动等异常问题。 。 | ☐P ☐F |

需求符合性和BUG信息

- 需求符合性结果

| 序号 | 需求编号/DFMEA编号/风险管理编号 | 需求描述 | 测试结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 测试发现的BUG信息表

| 序号 | 问题描述 | 涉及需求编号 | BUG编号（JIRA系统） | RPN | Bug解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

RFID装配后初始化测试

测试目的/测试标准

评估RFID装机后与整机系统及软件适配情况。

测试标准：可正常初始化无RFID相关报错。

测试方法/原理

有RFID载片试剂盒在位时与无RFID载片试剂盒在位时，EUI/PUI初始化情况。

测试工具

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造商 | 设备编码 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / |

测试步骤

- 无RFID载片试剂盒在位时，打开EUI进行初始化，确认初始化是否存在RFID相关报错；

- 无RFID载片试剂盒在位时，打开PUI进行初始化，确认初始化是否存在RFID相关报错；

- 有RFID载片试剂盒在位时，打开EUI进行初始化，确认初始化是否存在RFID相关报错；

- 有RFID载片试剂盒在位时，打开PUI进行初始化，确认初始化是否存在RFID相关报错。

测试连接图或照片

/

测试记录

| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  | 测试结论 |  |  |  |  |
| 序号 | 记录项目 |  | 记录数据（单位） |  | 处理结果（单位） |  | 判定标准 | 结果 |
| 1 | RFID装配后EUI初始化测试 |  |  |  |  |  | 可正常初始化无RFID相关报错。 | ☐P ☐F |
| 2 | RFID装配后PUI初始化测试 |  |  |  |  |  | 可正常初始化无RFID相关报错。 | ☐P ☐F |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

需求符合性和BUG信息

- 需求符合性结果

| 序号 | 需求编号/DFMEA编号/风险管理编号 | 需求描述 | 测试结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 测试发现的BUG信息表

| 序号 | 问题描述 | 涉及需求编号 | BUG编号（JIRA系统） | RPN | Bug解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

RFID在机读取测试

测试目的/测试标准

评估RFID在机读取稳定性，是否存在漏读、错读、串扰现象。

检验标准：不得存在错读、串扰现象；

≥98%识别率；

有3次或以上的重试机制下识别率100%。

测试方法/原理

放入带有RFID标签的芯片和试剂槽共4个，EUI中RFID测试界面循环读4个标签＞5000次，同步用CEIWEI CommMonitor串口监控精灵对收发信息进行监控，分析收发信息是否存在漏读、错读、串扰现象。

本次导入康奈特RFID仅出货国内区域，故仅测试默认欧洲频段和中国频段。

测试工具

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造商 | 设备编码 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CEIWEI CommMonitor串口监控精灵 | / | / | / | / |

测试步骤

- 放入带有RFID标签的芯片和试剂槽共4个；

- EUI中RFID测试界面连接RFID

- 部署好CEIWEI CommMonitor串口监控精灵工具，开启实时监测并实时保存监测数据

- 选择EUROPE频段，采用默认功率50mW

- EUI中RFID测试界面打开4个标签的循环读取；

- 循环读取＞5000次后结束测试，处理监测数据；

- 将频段改为china,采用默认功率50mW

- 重复步骤5-6

测试连接图或照片

/

测试记录

| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |  |  |
| 测试人员 |  |  |  | 测试结论 |  |  |  |  |
| 序号 | 记录项目 |  | 记录数据（单位） |  | 处理结果（单位） |  | 判定标准 | 结果 |
| 1 | EUROPE-50mW |  |  |  |  |  | 不得存在错读、串扰现象； ≥98%识别率； 有3次或以上的重试机制下识别率100%。 | ☐P ☐F |
| 2 | China_50mW |  |  |  |  |  | 不得存在错读、串扰现象； ≥98%识别率； 有3次或以上的重试机制下识别率100%。 | ☐P ☐F |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |

需求符合性和BUG信息

- 需求符合性结果

| 序号 | 需求编号/DFMEA编号/风险管理编号 | 需求描述 | 测试结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 测试发现的BUG信息表

| 序号 | 问题描述 | 涉及需求编号 | BUG编号（JIRA系统） | RPN | Bug解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

RFID在机写入测试

测试目的/测试标准

评估RFID在机写入是否满足要求。

检验标准：可正常写入

测试方法/原理

运用EUI  RFID测试界面中的写入功能，向RFID标签内写入特定数据信息后，确认是否写入成功。

测试工具

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造商 | 设备编码 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | / | / | / | / |

测试步骤

- 连接EUI RFID，在其测试页面打开写入；

- 放置好有RFID的芯片和试剂槽至ANT1-ANT4

- 依次向ANT1-ANT4写入特定数据信息，确认是否反馈写入成功。

测试连接图或照片

/

测试记录

| 环境温度 |  | 相对湿度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 |  | 测试地点 |  |
| 测试人员 |  | 测试结论 |  |
| 序号; 项目; 数据记录; 判定标准; 结果. 1; ANT1写入; 可正常写入; ☐P ☐F. 2; ANT2写入; ☐P ☐F. 3; ANT3写入; ☐P ☐F. 4; ANT4写入; ☐P ☐F. 备注： |

需求符合性和BUG信息

- 需求符合性结果

| 序号 | 需求编号/DFMEA编号/风险管理编号 | 需求描述 | 测试结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 测试发现的BUG信息表

| 序号 | 问题描述 | 涉及需求编号 | BUG编号（JIRA系统） | RPN | Bug解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

安规EMC测试

测试目的/测试标准

验证装配有康奈特RFID的整机安规EMC是否符合标准

测试方法/原理

委外进行安规EMC测试

测试工具

| 序号 | 名称 | 设备型号 | 制造商 | 设备编码 | 校准有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安规EMC测试工具 | / | / | / | / |

测试步骤

- 根据康奈特配置机器投放范围评估需验证的标准；

- 实际委外测试，输出测试结果

测试连接图或照片

/

测试记录

| 环境温度 |  |  |  | 相对湿度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试时间 |  |  |  | 测试地点 |  |  |
| 测试人员 |  |  |  | 测试结论 |  |  |
| 机器编号 | 记录项目 |  | 记录数据（单位） |  | 判定标准 | 结果 |
| 1# | 安规EMC测试 |  |  |  | 符合安规EMC测试标准，详细见附件报告 | □P □F |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

需求符合性和BUG信息

- 需求符合性结果

| 序号 | 需求编号/DFMEA编号/风险管理编号 | 需求描述 | 测试结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 测试发现的BUG信息表

| 序号 | 问题描述 | 涉及需求编号 | BUG追索信息（JIRA编号） | RPN | 问题状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |